KD868-D型下挂式连体式牙科治疗机技术参数及配置表

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 1.电动椅，内置式地箱，全内置式隐藏管路。卫生型椅垫、靠背、双关节头枕。 |
|  | 1.1 | 气源压力：0.5-0.8MPa，带前级减压过滤保护装置。 |
|  | 1.2 | 水源压力：0.2-0.4Mpa，带前级过滤装置。 |
|  | 1.3 | 工作条件：电源220V+10% ，50Hz+1%； |
|  | ★1.4 | 电动椅驱动方式：丹麦进口直流静音电机驱动，有椅位升降进口气弹簧辅助装置，完全避免类似国产设备故障或过载的突降危险。电动椅可30度旋转，方便医生操作. |
|  | ★1.5 | 整机结构：与治疗机连体设计，达到整机结构的均衡平稳；低椅位设计，符合人体工学，便于病人上下。电动椅外扶手可前后转动，且有锁住扶手装置，使病人感觉更安全；椅位载重量≥135Kg(附治疗机)；噪音≤40分贝；采用一键式水、气控制阀：进气、进水带有最前级锁定装置，防止非工作期间漏水、漏气。 |
|  | 1.6 | 双关节头靠：可沿导轨上下移动，其对靠背位置的后倾角>60°可锁紧定位。多功能头靠能满足各类特需患者的治疗； |
|  | 1.7 | 机椅互锁装置：当手机、洁牙机工作时，椅位运动被自动锁定。 |
| 2 | 2.医生侧 |
|  | ★2.1 | 下挂式器械盘：70*32cm带折角超大器械盘，环边缘凸台设计，有效防止器械滑落；器械盘电脑程序控制面板：11个功能键，3个电脑程序记忆位，包括预先存储的复位（零位）和漱口位，椅位升降和靠背仰俯，X光观片灯、冷光灯和急停键，漱口水和冲盂可预先设定给水量和时间，水加热具有过热过载安全保护功能。一体式铸铝成型手机挂架座与手机挂架无缝衔接，挂架外壳与挂架基座不用螺丝固定，用模具制作而成的相互锁扣结构，便于清洁和前后转动，五位挂架，三路水气控制系统，水压、气压单独可调。器械盘内的双联膜片集成阀控制手机水、气，使得管路密封更可靠，使用寿命更长。 |
|  | 2.2 | 整机结构：与治疗机连体设计，达到整机结构的均衡平稳。 |
|  | 2.3 | 气动控制气压锁定平衡臂：辅助调节器械盘高低，任意点定位稳定性高、手感好。 |
|  | 2.4 | 外置式X光观片灯：照度均匀柔和，>1500Lx。 |
|  | 2.5 | 配置 |
|  | 2.5.1 | 四孔高速手机控制系统2套。 |
|  | 2.5.2 | 四孔低速气动控制系统1套。 |
|  | 2.5.3 | 三用喷枪1支。 |
|  | 2.5.4 | 内置式洁牙机控制系统1套。 |
| 3 | 3.助手侧 |
|  | ★3.1 | 助手架操作系统：可旋转的含大尺寸置物台的豪华助手操作台，方便助手操作，可控制病人椅运动，可控制漱口水、冲盂水供应量、水加热、复位（零位）、漱口位，有强吸、弱吸、三用枪，预留了光固化机和内窥镜的升级位。气压式强弱吸唾器：带有前级过滤消音及水气分离装置；手柄带有调节开关，接头可拆卸便于清洗、消毒和调节吸力大小。进口电磁阀控制冲盂及漱口水的开关、给水时间及给水量。 |
|  | 3.2 | 配置 |
|  | 3.2.1 | 强吸引器1套。当气压为500kpa时， 抽气速率≥2,l/min |
|  | 3.2.2 | 弱吸唾器1套。当气压为400kpa时， 抽水速率≥1000ml/min |
|  | 3.2.3 | 三用喷枪1支。 |
|  | 3.2.4 | 内置式LED光固化机1套（选购件）。 |
|  | 3.2.5 | 内置式超声洁牙机，可选购手柄带光洁牙机（选购件）。 |
|  | 3.2.6 | 内窥镜系统1套（含内窥镜手柄、控制盒、21寸液晶显示器、显示器支架、线缆等） （选购件）。 |
| 4 | 4. 治疗机： |
|  | ★4.1 | 机箱：一次成型高档注塑机箱。 |
|  | 4.2 | 水气管路：所有管路用耐水解材料，寿命高。 |
|  | 4.4 | 内置式双供水系统：自来水和纯净水供水切换简单，可做消毒系统。 |
|  | 4.5 | 可旋转痰盆：高级一体式旋转陶瓷痰盆易清洁消毒，保证四手充足操作空间，可180°旋转。 |
| 5 | ★冷光灯：全方位三轴旋转豪华LED冷光灯，手动控制和感应式控制，无影灯可感应无级调光，操作灵活；色温4000-6500K，接近自然光，灯头旋转350度，俯仰130度，可任意快速准确定位，光照度4000-35000LUX，距700mm处光斑75*155mm |
| 6 | 多功能脚踏开关：复合型脚开关可控制手机旋转，可控制手机有水或无水操作，可控制病人椅的运动。 |
| 7 | 7. 其它： |
|  | 7.1 | 医生坐椅1套。医师椅载重：大于135Kg，医师椅升降45-60cm,范围15cm;隐藏式座椅调整杆，不易被外界触碰，避免了医师椅突降带来的医疗事故。 |
| 8 | 8.1 | 出厂前进行电介强度，漏电流，接地电阻三大安全参数测量 |