除颤监护仪技术参数

除颤技术规格：

- 具备手动异步（同步）除颤、心电监护、呼吸监护。可升级起搏功能、自动体外除颤（AED）功能。

- 具备成人及婴幼儿/儿童 AED 模式，成人 AED 模式默认除颤能量为 150J，婴幼儿/儿童AED模式默认除颤能量为50J；

- 体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外除颤电极板为成人/ 小儿多功能一体型；

- 整机带电极板、主机重量不超过4.7kg。

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。手动除颤分为同步和 非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最高可调至360J。

- 要求除颤器开机除颤迅速，开机时间≤2s，完成一次除颤时间≤8s，其中基线恢复时间≤3s；

- 如配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

- CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

- 心电波形扫描时间≥10s，扫描长度≥100mm。

- 可充电锂电池，支持100次以上360J除颤；支持200次200J全能量放电除颤；支持 2h起搏 和5h 监护功能，LED电量指示灯提示电池剩余容量。

无创起搏规格：

- 起搏模式提供固定起搏、按需起搏

- 单向方波起搏脉冲，脉冲宽度为20 ms

- 起搏频率：40~170 ppm

- 起搏电流：0~200 mA

监护要求：

- 支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，CO2监护；

- ECG提供24种心律失常事件的分析，包括：室颤/ 室速、停搏、室速、室性心动过缓、极度心动过速、极度心动过缓、室性节律、多形PVC、非持续性室速、心跳暂停、不规则节律、心动过速、心动过缓、多连发室早、二连发室早，室早二联律、室早三联律、R on T、单个室早、PVCs/min 过高、起搏器未起搏、起搏器未俘获、漏搏、房颤;

系统功能：

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声光方式进行高、中、低三级报警。

- 支持中文操作界面、AED中文语音提示。

- 彩色TFT显示屏≥7”, 分辨率≥640×480，至少可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可同时输出不少于3到波形记录；

- 可存储24小时连续ECG波形，72 h参数趋势回顾，分辨率1 min，180 min录音，单个病人可存储60 min录音，数据可直通通过U盘导出。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

- 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

- 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

- 具备良好的防水性能，防尘防水级别IP44，防护于直径 ≥ 1 mm 的颗粒，防护于任何角度的溅水。

- 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

- 可将病人信息、设备信息、配置信息、生理波形数据、参数测量数据、报警与提示信息、时间信息、工作模式、用户检测报告发送至中央监护系统；

- 支持HL7协议，可将生理波形数据、参数测量数据、报警与提示信息发送至HL7服务器；

- 满足ISO9919中21.102关于院外转运设备冲击试验要求，峰值加速度102 g；